#### Załącznik nr 1do SIWZ i umowy

#### MSS-TZP-ZPP-36-4/15

#### Zestawienie warunków/parametrów wymaganych,

#### granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia

Dane Wykonawcy oferującego przedmiot zamówienia:

Nazwa Wykonawcy	......................................................................................................

Adres Wykonawcy	......................................................................................................

Przedmiot zamówienia: realizacja zamówienia pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń”.

#### OPIS WYMAGANYCH WARUNKÓW/PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| Lp. | Warunki/Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Punktacja | Warunek/Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia |
| 1 | -Urządzenie oraz wszystkie elementy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowe, wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2015r. | Tak |  |  |
| 2 | -System spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r ws. Warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.) | Tak |  |  |
| 3 | Dla wyrobów medycznych -Deklaracja zgodności lub certyfikaty CE oferowanych modeli i typów urządzeń (dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych). – wymagane wraz z ofertą | Tak |  |  |
| 4 | Dla wyrobów medycznych -Wpisy do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia oferowanych modeli i typów urządzeń, jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r.(Dz.U. 2010.107.679) wraz z aktami zmieniającymi (dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych). – wymagane wraz z ofertą | Tak |  |  |
| 5 | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej w 3 egzemplarzach oraz dokumentacji powykonawczej adaptacji pomieszczeń | Tak |  |  |
| 6 | Szkolenie aplikacyjne dla personelu medycznego użytkującego przedmiot zamówienia, bez limitu osób, trwające nie mniej niż 5 dni, w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego wraz z potwierdzeniem przeszkolenia | Tak |  |  |
| 7 | Szkolenie aplikacyjne dla techników użytkujących przedmiot zamówienia, bez limitu osób, trwające nie mniej niż 5 dni, w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego wraz z potwierdzeniem przeszkolenia | Tak |  |  |
| 8 | Szkolenie dla pracowników technicznych aparatury medycznej w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego wraz z potwierdzeniem przeszkolenia | Tak |  |  |
| 9 | Dokumentacja w jęz. polskim: wymagana wraz z ofertą: instrukcje obsługi, dane techniczne wymagana przy dostawie przedmiotu zamówienia: a) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez autoryzowany serwis na terenie Polski wraz z określeniem częstotliwości dokonywania przeglądów dla przedmiotu zamówienia (harmonogram przeglądów), b) Karta Gwarancyjna | Tak |  |  |
| 10 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta na wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia bez limitu czasu pracy i oprogramowanie na okres od 48 do 120 miesięcy - liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. | Tak Podać |  |  |
| 11 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać lokalizację |  |  |
| 12 | Przeglądy techniczne wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia wymagane/zalecane przez producenta w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia, (ostatni przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji) | Tak |  |  |
| 13 | Minimalny czas naprawy przedłużający okres gwarancji ≤ 3 dni | Tak, Podać |  |  |
| 14 | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji, min. raz w roku | Tak Podać |  |  |
| 15 | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak |  |  |
| 16 | Czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przy naprawie w miejscu instalacji aparatu oraz usunięcie uszkodzenia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Dopuszcza się wydłużenie okresu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku wymiany części zamiennych niestandardowych (lampa, detektor generator itp.). | Tak, Podać |  |  |
| 17 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  |  |
| 18 | Liczba napraw powodująca wymianę modułu lub podzespołu na nowy: ≤ 3 naprawy | Tak, Podać |  |  |
| 19 | Okres gwarancji ≥ 12 miesięcy na nowo zainstalowane elementy po naprawie (jeśli naprawa nastąpi w ostatnim roku zaoferowanej gwarancji) | Tak, Podać |  |  |
| 20 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i możliwość aktualizacji oprogramowania przez okres ≥10 lat (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy) | Tak, Podać |  |  |
| 21 | Wykonawca zobowiązuje się przez okres min.48 miesięcy daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu update´y i upgrade´y zalecane przez producenta do oferowanego sprzętu. | Tak, Podać |  |  |
| 22 | Koszt kontraktu serwisowego w PLN (brutto) zawierającego: 1)Pełny serwis obejmujący przeglądy i konserwację oraz nieprzewidziane naprawy wraz wymianą części i lampy przez 1 rok w okresie pogwarancyjnym 2)Pełny serwis obejmujący przeglądy i konserwację oraz nieprzewidziane naprawy wraz z wymianą części bez lampy przez 1 rok w okresie pogwarancyjnym 3)Pełny serwis obejmujący przeglądy i konserwację oraz nieprzewidziane naprawy bez wymiany części i lampy przez 1 rok w okresie pogwarancyjnym 4)Pełny serwis obejmujący przeglądy aparatu Należy wyszczególnić koszty roboczogodziny i dojazdu w okresie pogwarancyjnym. | Podać |  |  |
| II. | Wymagania szczegółowe Dla aparatu RTG do wykonywania badań koronarografii z UPS wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń |
|  | Cyfrowy aparat RTG do koronarografii Ilość sztuk: 1 Oferowany model / typ: Producent: |
| II.1. | Statyw |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na podłodze | Tak |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji za głową pacjenta oraz z boku stołu – bez konieczności przekładania pacjenta na stole | Tak/Nie | Tak 4pkt. Nie 0pkt. |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta (łącznie) | ≥180°, podać |  |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥90°, podać |  |  |
|  | Angiografia rotacyjna | Tak/Nie | Tak 4pkt. Nie 0pkt. |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) | ≥20°/s, podać | Największa 4pkt Najmniejsza 0 Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) | ≥20°/s, podać | Największa 4pkt. Najmniejsza 0pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min. kąty projekcji, SID) | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak opisać | Rozwiązania: pojemnościowe- 4pkt. elektromechaniczne-1pkt Inne - 0p. |  |
|  | Przechył blatu stołu w osi poprzecznej (pozycja Trendelenburga i pozycja odwrotna Trendelenburga) | Tak/Nie | Tak 4pkt. Nie 0pkt. |  |
| II.2. | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Stół z pływającym blatem mocowany na podłodze | Tak |  |  |
|  | Długość blatu stołu | ≥ 260cm,podać |  |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | ≥ +/-90°, podać |  |  |
|  | Przesuw płyty pacjenta w osi długiej [cm] | ≥120cm, podać |  |  |
|  | Przesuw płyty pacjenta w osi krótkiej [cm] | ≥26cm, podać |  |  |
|  | Silnikowa regulacja wysokości stołu [cm] | podać |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przezierna dla promieniowania X – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) | ≥125 cm, podać |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) | ≥45cm |  |  |
|  | Maks. obciążenie statyczne stołu (waga pacjenta i akcesoriów) [kg] | ≥200kg, podać | Max. 4pkt Min 0pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta | ≤ ekwiwalent 1,4 mm Al |  |  |
|  | Możliwość resuscytacji krążeniowo oddechowej w dowolnym ustawieniu blatu stołu (w tym przy maksymalnie wysuniętym blacie), pod kontrolą RTG umożliwiającą prowadzenie i dokończenie zabiegu angioplastyki wieńcowej | Tak/Nie | Tak - 2pkt Nie - 0pkt. |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Akcesoria – min.: - materac, - podkładka pod ramię przy iniekcji (przepuszczalna dla promieniowania X), - podkładka pod ramię prawo i lewostronna do wykonywania badań przez tętnicę promieniową (przepuszczalna dla promieni X) - statyw na płyny infuzyjne mocowany na szynach akcesoryjnych, - stabilizator głowy - szyny z min. 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów | Tak, wymienić |  |  |
| II.3. | Generator RTG |  |  |  |
|  | Moc [kW] | ≥100kW, podać |  |  |
|  | Min. czas ekspozycji [ms] | ≤1ms, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia dla fluoroskopii | min. 60-120kV, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia dla akwizycji zdjęciowych | Min. 50-125kV |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów generatora (kV, mAs) do wielkości pacjenta | Tak |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii | Tak/Nie | Tak - 2pkt Nie - 0pkt. |  |
|  | Włącznik promieniowania w sterowni (akwizycja zdjęciowa) | Tak |  |  |
|  | Włącznik ekspozycji (pedał skopia/ grafia) w sali zabiegowej | Tak | bezprzewodowy 6pkt przewodowy 0pkt |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania fluoroskopii przy wyłączonym systemie komputerowym | Tak/Nie | Tak - 4pkt Nie - 0pkt. |  |
|  | Wybór programu badania przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak |  |  |
| II.4. | Lampa RTG/przysłony |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać ilość ognisk | 3 ogniska – 4pkt. 2 ogniska – 0pkt. |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] wg IEC 60336 | ≤0.5mm, podać |  |  |
|  | Wymiar największego ogniska [mm] wg IEC 60336 | ≤1,0mm, podać |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu | Tak/Nie | Tak - 2pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska | Min. 100mA, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody [MHU] | ≥2.4 MHU, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka [MHU] | podać |  |  |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) | ≥2,0kW, podać |  |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125kV, 2400W i w odległości min. 1m [mGy/godz.] | Podać wartość gwarantowaną |  |  |
|  | Lampa sterowana siatką | Tak/Nie | Tak-2pkt Nie-0pkt |  |
|  | Przysłona prostokątna | Tak |  |  |
|  | Filtr półprzepuszczalny dla opcji kardiologicznych | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych | Tak, podać |  |  |
|  | Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu przy stole pacjenta | Tak |  |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy lub odpowiednik) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania i angulacji. | Tak |  |  |
|  | Sygnalizator zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak |  |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej. | Tak |  |  |
|  | Mapowanie rozkładu pochłoniętej dawki na obszarze ciała pacjenta - w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Tak-2pkt Nie-0pkt |  |
| II.5. | Tor wizyjny, monitory |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej pola aktywnego 25cm +/-15% | Tak, podać |  |  |
|  | Wartość typowa DQE [%] płaskiego detektora cyfrowego przy 0 LP/mm | ≥65%, podać |  |  |
|  | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [LP/mm] | ≥2,5 LP/mm, podać |  |  |
|  | Rozmiar piksela detektora | ≤200um |  |  |
|  | Głębia bitowa detektora | podać |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) detektora | ≥3, podać |  |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora | Tak |  |  |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta i przy obrocie stołu; brak redukcji pola widzenia detektora przy obrocie detektora | Tak/Nie | Tak 2pkt. Nie 0pkt. |  |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla min. 4 monitorów (na szynach jezdnych, z możliwością przesuwu monitorów): - live, - referencyjnego, - monitora/monitorów stacji hemodynamicznej, - monitora do prezentacji obrazów z innych urządzeń zewnętrznych (IVUS FFR) | Tak podać dla ilu monitorów |  |  |
|  | 2 monitory obrazowe LCD (live i referencyjny) koronarografu w sali zabiegowej o przekątnej min. 18” | Tak podać przekątną | >18” - 2 pkt =18” – 0pkt |  |
|  | Maks. luminacja monitorów obrazowych koronarografu (live i referencyjnego) w sali zabiegowej | ≥600 cd/m2 Podać |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych koronarografu (live i referencyjnego) w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Tak/Nie | Tak - 2pkt Nie - 0pkt. |  |
|  | 1 monitor LCD w sali zabiegowej o przekątnej min. 19” do prezentacji obrazu ze stacji hemodynamicznej | Tak, podać długość przekątnej |  |  |
|  | 2 monitory obrazowe LCD (live i referencyjny) koronarografu w sterowni o przekątnej min. 18” | Tak, podać długość przekątnej |  |  |
|  | Elektroniczny zoom w czasie rzeczywistym z możliwością jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego podczas trwania fluoroskopii (dla obrazu live) | Tak/Nie | Tak - 2pkt Nie - 0pkt |  |
| II.6. | System do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR Ilość sztuk: 1 Oferowany model / typ: Producent: |
|  | System do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii | Tak |  |  |
|  | Ww. system w wersji zintegrowanej: – pełna integracja systemu z koronarografem i systemem hemodynamicznym z instalacją przez wykonawcę w cenie złożonej oferty | Tak |  |  |
|  | Software i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala- DICOM | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne | Tak |  |  |
|  | Funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu. | Tak |  |  |
|  | Funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika | Tak |  |  |
|  | Aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS z możliwością rozbudowy w przyszłości o sondę mechaniczną (45MHz) oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki | Tak |  |  |
|  | Kolorowe monitory min. 18” – 2szt. - monitor zainstalowany na wieszaku przy stole zabiegowym oraz monitor zainstalowany w sterowni. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą konsoli sterującej zainstalowanej w sali zabiegowej oraz drugiej konsoli zainstalowanej w sterowni | Tak |  |  |
| II.7. | System cyfrowy/postprocessing/archiwizacja |
|  | Filtracja online obrazów prześwietleń i akwizycji, poprawiająca jakość obrazu i umożliwiająca obrazowanie z obniżoną dawką | Tak/Nie Podać nazwę oferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać | Tak 4pkt Nie 0pkt |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 7,5-30 pulsów/s | Tak, podać oferowane wartości |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (last image hold) | Tak |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna min. 1024x1024 | Tak |  |  |
|  | Pamięć obrazów na HD | Min. 25 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bit bez kompresji stratnej, podać |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w zakresie min. 7,5-30 obrazów/s | Tak, podać oferowane wartości |  |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak/Nie | Tak – 2pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zoom w postprocessing’u | Tak |  |  |
|  | Akwizycja obrazów prześwietleń - Fluoro Loop | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz w naczyniach wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja; pomiary odległości) bazująca na algorytmach CAAS II | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej | Tak/Nie | Tak- 2pkt Nie- 0pkt |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz) | Tak/Nie | Tak 2pkt Nie 0pkt. |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych (odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak/Nie | Tak - 2pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Tak – 2 pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych | Tak |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni i w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM umożliwiający współpracę koronarografu z systemem archiwizacyjnym PACS: Dicom Send Dicom Storage Commitment Dicom Query/Retrieve Worklist | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa, niezależna konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego zainstalowana w lokalizacji podanej przez zamawiającego z bezterminową licencją stacji opisowej. | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM konsoli: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Print | Tak |  |  |
|  | 1 monitor obrazowy konsoli : LCD o przekątnej min. 19” | Tak |  |  |
|  | Transfer obrazów statycznych i scen dynamicznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM np. na TIFF/ AVI) | Tak |  |  |
|  | Zoom i lupa | Tak |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń |  |  |  |
|  | Odczytywanie przez stację roboczą scen kardioangiograficznych nagranych na CD-R w standardzie DICOM | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | Tak |  |  |
| II.8. | Osłony |  |  |  |
| 1. | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku do stołu pacjenta | Tak |  |  |
| 2. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie | Tak |  |  |
| II.9. | Strzykawka automatyczna zintegrowana z koronarografem Ilość sztuk: 1 Oferowany model / typ: Producent: |
|  | Predefiniowane programy automatyczne kardiologiczne (LCA, RCA, LV/Ao) oraz obwodowe (Pigtail), a także definiowane przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Ustawianie parametrów strzykawki do zabiegu poprzez dotykowy, kolorowy ekran | Tak |  |  |
|  | Definiowane przez użytkownika przepływy kontrastu | Tak |  |  |
|  | Zakres ciśnienia – definiowany przez operatora | Tak |  |  |
|  | Zakresy czasowe – definiowane przez operatora | Tak |  |  |
|  | Podawanie kontrastu cewnikami o średnicy od 4Fr | Tak |  |  |
|  | Objętość – sterowana przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Pojemność strzykawki -100ml | Tak |  |  |
|  | Czujniki powietrza, opróżnienia i napełniania kontrastu | Tak |  |  |
|  | Manualne lub w pełni automatyczne napełnianie, przepłukiwanie i odpowietrzanie strzykawki | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przełączanie między kontrastem i solą fizjologiczną | Tak |  |  |
|  | Możliwość zamontowania na ramieniu przy stole operacyjnym, lub na zewnętrznym wózku | Tak |  |  |
|  | Kontroler pneumatyczny dwuprzyciskowy, umożliwiający precyzyjną, płynną kontrolę podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną | Tak |  |  |
|  | Zestaw kompatybilny ze wszystkimi modelami sprzętu obrazującego na rynku | Tak |  |  |
| II.10. | Interkom do dwukierunkowej komunikacji Ilość sztuk: 1 Oferowany model / typ: Producent: |
| 1. | Interkom do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową, sterownią i miejscem wskazanym przez zamawiającego, wraz z systemem audio umożliwiającym min. dostęp urządzeń zewnętrznych (AUX) | Tak |  |  |
| II.11 | System monitorowania hemodynamicznego Ilość sztuk: 1 Nazwa zaoferowanej stacji: Producent: |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego koronarografu | Tak/Nie | Tak 4 pkt Nie 0pkt |  |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego koronarografu do systemu komputerowego cathlab’u | Tak/Nie | Tak 4 pkt Nie 0pkt |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów |  |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 18”: - monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, łącznie z kablami EKG (3 komplety kabli niewidoczne w promieniowaniu RTG) |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 | Tak, łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak, łącznie z min. 3 mankietami pomiarowymi różnych wielkości |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) | Tak, opisać. |  |  |
|  | Kolorowy monitor kontrolny/monitory kontrolne w sali badań typu „flat” (TFT/LCD) | Tak, min 18” |  |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) drukowane na oferowanej sieciowej drukarce laserowej (rozdzielczość drukowania min. 1200x1200 dpi) | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD | Tak |  |  |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak |  |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego zestawu (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta | Tak, podać producenta i nazwę zaoferowanej stacji |  |  |
| II.12. | UPS na zasilaniu głównym zapewniający pracę koronarografu Ilość sztuk: 1 Oferowany model / typ: Producent: |
| 1. | UPS na zasilaniu głównym zapewniający pracę koronarografu (ruchy statywu, stołu pacjenta i prześwietlenie) przez minimum 20 minut | TAK, opisać |  |  |
| III. | Indywidualne środki ochrony radiologicznej Oferowany model / typ: Producent: |
| 1 | Fartuch ochronny jednoczęściowy „lekki” z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie min. 0,25mm Pb w całości fartucha. Rozmiary L – 2 szt. Rozmiar M – 2 szt. Materiał okrywający tworzywo chroniące przed promieniami musi być wodoodporny, odporny na wszelkiego rodzaju otarcia, przetarcia, ognioodporny oraz antybakteryjny. Kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji umowy. | Tak |  |  |
| 2 | Osłona na tarczycę (stójka ze śliniakiem) wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie min. 0,5mm Pb. 6 sztuk. Materiał okrywający tworzywo chroniące przed promieniami musi być wodoodporny, odporny na wszelkiego rodzaju otarcia, przetarcia, ognioodporny oraz antybakteryjny. Rozmiar i kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji. | Tak |  |  |
| 3 | Okulary ochronne, lekkie, w tym zwykłe i korekcyjne, ze szkłem ołowiowym - o ekwiwalencie min. 0,75 Pb - 8sztuk, w tym: 2 szt. zwykłe, 6 szt. korekcyjne Stopień korekcji, rozmiar, kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji umowy. | Tak |  |  |
| IV. | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby aparatu |
| 1 | Adaptacja pomieszczeń zawiera między innymi: 1) wykonanie niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, związanych z posadowieniem, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia, 2) naprawy wszelkich uszkodzeń stropów, ścian, instalacji w przypadku ich wystąpienia w wyniku prowadzenia robót związanych z montażem przedmiotu zamówienia, 3) zabezpieczenia w sposób skuteczny (np. gruba folia budowlana, płyta pilśniowa) istniejących posadzek w korytarzach, pomieszczeniach i drogach transportowych w szpitalu od początku miejsca rozpoczęcia dostaw, jeżeli takie zabezpieczenie jest niezbędne. Z uwagi na potencjalne gabaryty urządzenia i wagę Zamawiający przewiduje, iż konieczne będzie między innymi przeprowadzenie ekspertyzy wytrzymałości stropów, skuteczność ochrony radiologicznej, istniejącego układu zasilania w energię elektryczną (zabezpieczenia, linie kablowe, zasilacz UPS). W związku z tym zakres robót budowlano-montażowych dla potrzeb montażu przedmiotu zamówienia zależy od analizy istniejących warunków. |  |  |  |
|  |  | TAK |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w kolumnie „Warunek / parametr oferowany”, parametry muszą być podane w jednostkach wskazanych w niniejszej SIWZ wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnach: „warunki/parametry techniczne i funkcjonalne” oraz „wymagania graniczne”.

................................ dn. ............................

(miejsce i data wystawienia)

.............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy