## część 1
Załącznik nr 1 do SIWZ iumowy
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość brutto
[6 empty] | %Vat | Wartość Vat
1 | Stymulator dwujamowy | szt. | 150
2 | Stymulator jednojamowy | szt. | 70
3 | Elektrody stymulujące komorowe długości i rodzaje do wyboru | szt. | 225
4 | Elektrody stymulujące przedsionkowe długość do wyboru | szt. | 155
5 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | szt. | 20
6 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | szt. | 20
7 | Śrubokręty | szt. | 5
8 | Klucz do elektrod | szt. | 5
9 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | szt. | 10
10 | Introducery dożylne rozrywalne. Średnica 7-11 Fr | szt. | 120
RAZEM
| ................................ dn. ............................ |  |  |  | …………………………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## parametry
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodą
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | TAK
2 | Waga max. 25 [g] | TAK
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5 - 7,0 V | TAK, podać
5 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 - 1,5 ms | TAK, podać
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | TAK, podać
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] | TAK, podać
8 | Program nocny | TAK
9 | Histereza częstości rytmu | TAK
10 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK
11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK
12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK
13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK
14 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK
15 | Elektrody A i V sterydowe | TAK
16 | Elektrody A i V różne długości do wyboru | TAK
17 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | TAK
18 | Dostępne histogramy: | TAK
- częstości
- aktywności pacjenta
19 | Rejestracja epizodów: | TAK
- wysokiej częstości
20 | Automatyczny dobór czułości | TAK
21 | Możliwość wykonania testu określającego próg stymulacji z wykreśleniem krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu | TAK
22 | Programator wraz z urządzeniem do pomiarów śródoperacyjnych dostarczony w ramach umowy użyczenia | TAK
23 | Możliwoscia wykonania badania MRI | TAK
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodą
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | TAK
2 | Waga max. 28 [g] | TAK
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK
4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V | TAK
5 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 - 1,5 ms | TAK, podać
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | TAK, podać
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | TAK, podać
8 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK
9 | Program nocny | TAK
10 | Histereza częstości rytmu | TAK
11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK
12 | Funkcje antyarytmiczne (min. 2) | TAK, podać
13 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK
14 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej i komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK
15 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK
16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK
17 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK
18 | Elektrody A i V sterydowe | TAK
19 | Elektrody A i V różne długości do wyboru | TAK
20 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | TAK, podać
21 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | TAK, podać
22 | Dostępne histogramy: | TAK, podać
- częstości
- przewodzenia AV
- aktywności pacjenta
23 | Rejestracja epizodów: | TAK, podać
- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej
- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej
- czas trwania arytmii przedsionkowych
20 | Automatyczny dobór czułości w kanale przedsionkowym i komorowym | TAK
21 | Możliwość wykonania testu określającego próg stymulacji z wykreśleniem krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu | TAK
22 | Programator wraz z urządzeniem do pomiarów śródoperacyjnych dostarczone w ramach umowy użyczenia | TAK
23 | Możliwoćś wykonania badania MRI | TAK
................................ dn. ............................ |  |  |  | …………………………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy)