Załącznik nr 1do SIWZ i umowy

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

#### MSS-TZP-ZPP-36-17/15

#### Zestawienie warunków/parametrów wymaganych,

#### granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia

Dane Wykonawcy oferującego przedmiot zamówienia:

Nazwa Wykonawcy	......................................................................................................

Adres Wykonawcy	......................................................................................................

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA - aparat ultrasonograficzny dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego 
wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

#### OPIS WYMAGANYCH WARUNKÓW/PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| Lp. | Warunki/Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Punktacja | Warunek/Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia |
| 1 | -Urządzenia oraz wszystkie elementy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowe, wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2015r. | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Dla wyrobów medycznych -Deklaracja zgodności lub certyfikaty CE oferowanych modeli i typów urządzeń (dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych). – wymagane wraz z ofertą | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Dla wyrobów medycznych -Wpisy do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia oferowanych modeli i typów urządzeń, jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r.(Dz.U. 2010.107.679 ze zm.) wraz z aktami zmieniającymi (dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych). – wymagane wraz z ofertą | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Szkolenie aplikacyjne dla personelu medycznego użytkującego przedmiot zamówienia, bez limitu osób, trwające nie mniej niż 2 dni, w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego wraz z potwierdzeniem przeszkolenia | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Szkolenie dla personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi serwisowej: - liczba osób min. 3 Uzyskanie (potwierdzone certyfikatem) przez personel techniczny uprawnień serwisowych wymaganych do przeglądów w okresie pogwarancyjnym w pełnym zakresie, wystawionych przez producenta lub autoryzowany serwis producenta | Tak Podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Dokumentacja w jęz. polskim: 1 ) wymagana wraz z ofertą: instrukcje obsługi, dane techniczne 2) wymagana przy dostawie przedmiotu zamówienia: a) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez autoryzowany serwis na terenie Polski wraz z określeniem częstotliwości dokonywania przeglądów dla przedmiotu zamówienia (harmonogram przeglądów), b) Karta Gwarancyjna c) dokumentacja serwisowa dla 2 części zamówienia | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta na wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia bez limitu czasu pracy i oprogramowanie na okres min. 24 miesiące - liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. | Tak Podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać lokalizację | Bez punktacji |  |
| 9 | Przeglądy techniczne wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia wymagane/zalecane przez producenta w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia, (ostatni przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Minimalny czas naprawy przedłużający okres gwarancji ≤ 3 dni | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 11 | Czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przy naprawie w miejscu instalacji aparatu oraz usunięcie uszkodzenia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 12 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Liczba napraw powodująca wymianę modułu lub podzespołu na nowy: ≤ 3 naprawy | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 14 | Okres gwarancji ≥ 12 miesięcy na nowo zainstalowane elementy po naprawie (jeśli naprawa nastąpi w ostatnim roku zaoferowanej gwarancji) | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 15 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i możliwość aktualizacji oprogramowania przez okres ≥10 lat (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy) | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 16 | Wykonawca zobowiązuje się przez okres min. 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu update´y i upgrade´y zalecane przez producenta do oferowanego sprzętu. | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 17 | Koszt kontraktu serwisowego w PLN (brutto) zawierającego: 1)Pełny serwis obejmujący przeglądy i konserwację oraz nieprzewidziane naprawy wraz wymianą części przez 1 rok w okresie pogwarancyjnym 2)Pełny serwis obejmujący przeglądy i konserwację oraz nieprzewidziane naprawy bez wymiany części przez 1 rok w okresie pogwarancyjnym 4)Pełny serwis obejmujący przeglądy aparatu Należy wyszczególnić koszty roboczogodziny i dojazdu w okresie pogwarancyjnym. | Podać | Bez punktacji |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia |
|  | Aparat ultrasonograficzny dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym: Ilość sztuk: 1 Oferowany model / typ: …………………………………………………………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………………………………………………. |
| L.p. | Warunki/Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Punktacja | Warunek/Parametr oferowany - podać |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1) | Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej i układu zapisu danych umożliwiającym wstępną ocenę oraz poszerzoną analizę. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2) | Monitor wysokiej rozdzielczości o min. 1280 x 1024 pix. i przekątnej [x”] | ≥ 19” | Bez punktacji |  |
| 3) | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG min. 50% wielkości monitora. | TAK | 50% - 0 pkt >50% - 4 pkt |  |
| 4) | Cyfrowe przetwarzanie z min. siedmiokrotnym składaniem wiązki ultradźwiękowej oraz układem zapisu „surowych danych” wejściowych do dalszej analizy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 5) | Ilość kanałów procesowych/ przetwarzania [N] | > 600 000 | od 600 000 do 1 mln – 0 pkt > 1 000 000 – 2 pkt |  |
| 6) | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX. [N] | ≥ 192 | Bez punktacji |  |
| 7) | Częstotliwości pracy podłączanych do aparatu sond [MHz] | ≥ 2 ÷ 18 MHz | Bez punktacji |  |
| 8) | Maksymalny zakres głębokości penetracji [cm] | > 34 cm | od 34cm do 38 cm – 0 pkt > 38 cm – 2 pkt |  |
| 9) | Ilość niezależnych równoważnych gniazd wejściowych dla głowic obrazowych [N] | ≥ 4 | Bez punktacji |  |
| 10) | Dynamika wzmocnienia [dB] | ≥ 260 dB | Bez punktacji |  |
| 2. | TRYB PRACY |
| 1) | B-mode, B/B | TAK | Bez punktacji |  |
| 2) | M-mode, B /M | TAK | Bez punktacji |  |
| 3) | Obrazowanie Harmoniczne typu „Inwersja Pulsu” na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK | Bez punktacji |  |
| 4) | Obrazowanie harmoniczne najnowszej generacji inne niż „Inwersja Pulsu” wykorzystujące do analizy min. 3 częstotliwości | TAK | Bez punktacji |  |
| 5) | Obrazowanie Trapezowe i Rombowe na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 6) | Obrazowanie wielokątowe min. 7 kątów przy nadawaniu | TAK | Bez punktacji |  |
| 7) | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) min. 6 ustawień; | TAK | Bez punktacji |  |
| 8) | Tryb pracy wykorzystujący oprogramowanie umożliwiające optymalizację obrazu w zależności od prędkości rozchodzenia się wiązki ultradźwiękowej –automatyczne i ręczne dostosowanie prędkości | TAK | Bez punktacji |  |
| 9) | PWD - Doppler Pulsacyjny | TAK | Bez punktacji |  |
| 10) | HPRF – Obrazowanie dla szybkich przepływów | TAK | Bez punktacji |  |
| 11) | CD – Doppler Kolorowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 12) | PD – Doppler Mocy/Angio Kierunkowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 13) | TDI – Doppler Tkankowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 14) | TE- Elastografia Tkankowa typu Strain, moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym w postaci map kolorów oraz skali porównawczej obszaru badanego i referencyjnego na głowicach liniowej, convex i endokawitarnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 15) | TE – jakościowy wskaźnik użytej siły ucisku oraz czasu jego trwania pozwalający dobrać odpowiedni czas i siłę stosowanego ucisku | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 16) | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 17) | Duplex: 2D + PWD/TDI, B/M/PWD | TAK | Bez punktacji |  |
| 18) | Triplex: 2D + CD + PWD z rejestrowaną prędkością min. 10 m/sek | TAK | Bez punktacji |  |
| 19) | Obrazowanie 3D /4D z głowic objętościowych convex, linia, endocavity | TAK | Bez punktacji |  |
| 20) | Praca z głowicami wolumetrycznymi typu convex, linia, endowaginalna, mikroconvex w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CD. | TAK | Bez punktacji |  |
| 21) | Obrazowanie typu wirtualnej endoskopii/histeroskopii na głowicach objętościowych pozwalające na automatyczne śledzenie obrazowanego naczynia lub przestrzeni płynowej wzdłuż jego przebiegu. | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |  |
| 3. | PRZETWARZANIE OBRAZU |
| 1) | Skala szarości [N] | ≥ 256 | Bez punktacji |  |
| 2) | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla B-mode | ≥ 500 obr/s | Bez punktacji |  |
| 3) | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla CD | ≥ 350 obr/s | Bez punktacji |  |
| 4) | Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym [Nx] | ≥ 17x | Bez punktacji |  |
| 5) | Rewers /Obrót obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 6) | Znaczniki ciała | TAK | Bez punktacji |  |
| 7) | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu, kontrastu) | TAK | Bez punktacji |  |
| 8) | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK | Bez punktacji |  |
| 9) | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku ( min. ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK | Bez punktacji |  |
| 10) | Pamięć CINE | ≥ 2000 klatek | Bez punktacji |  |
| 11) | Możliwość wpisania adnotacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 12) | Ilość ognisk do ustawienia [N] | ≥ 8 | Bez punktacji |  |
| 13) | Funkcja umożliwiająca porównywanie min. 6 obrazów zamrożonych i ruchomych dotyczących tego samego pacjenta z badań z różnych dat. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4. | PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO PWD I DOPPLERA |
| 1) | Minimalna wielkość bramki Dopplera [mm] | ≤ 1 mm | Bez punktacji |  |
| 2) | Maksymalna wielkość bramki Dopplera [mm] | ≥ 15 mm | Bez punktacji |  |
| 3) | Doppler spektralny z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni [m/s] | ≥ 10 m/s | Bez punktacji |  |
| 4) | Maksymalny PRF [kHz] | ≥ 30 kHz | Bez punktacji |  |
| 5) | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera [x0] | ≥ ±250 | Bez punktacji |  |
| 6) | Automatyczna optymalizacja zapisu | TAK | Bez punktacji |  |
| 7) | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera Spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK | Bez punktacji |  |
| 5. | POMIARY |
| 1) | Odległości ilość pomiarów | ≥ 10 | Bez punktacji |  |
| 2) | Obszaru / Długości obrysu / Pola powierzchni / Objętości / Kątów | TAK | Bez punktacji |  |
| 3) | Czasu/Tętna | TAK | Bez punktacji |  |
| 4) | Pomiar prędkości przepływu :Vmax, Vmin., Vśr. | TAK | Bez punktacji |  |
| 5) | Automatyczne wyznaczanie wartości IMT (Intima Media Thickness) | TAK | Bez punktacji |  |
| 6) | Stenozy | TAK | Bez punktacji |  |
| 7) | Parametrów pomiarów Dopplera w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |
| 6. | OBLICZENIA / RAPORTY |
| 1) | Program jamy brzusznej | TAK | Bez punktacji |  |
| 2) | Program ginekologiczny | TAK | Bez punktacji |  |
| 3) | Program położniczy |  | Bez punktacji |  |
| 4) | Program do tkanek miękkich (tarczyca, piersi, powłoki) | TAK | Bez punktacji |  |
| 5) | Inne | Podać | Bez punktacji |  |
| 7. | GŁOWICE |
| 7.1. | Liniowa do badań narządów powierzchownych | Podać model |  |  |
| 1) | Wybierane częstotliwości pracy [MHz] | ≥ 4 ÷ 13 MHz | Bez punktacji |  |
| 2) | Pole widzenia FOV [mm] | >45 mm i <60 mm | Bez punktacji |  |
| 3) | Wybór częstotliwości w B-mode [N] | ≥ 3 | Bez punktacji |  |
| 4) | Wybór częstotliwości w THI [N] | ≥ 5 | Bez punktacji |  |
| 5) | Praca z oprogramowaniem TE | TAK | Bez punktacji |  |
| 6) | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | Bez punktacji |  |
| 7.2. | Convex do badań ginekologicznych i badań położniczych | Podać model |  |  |
| 1) | Wybierane częstotliwości pracy [MHz] | ≥ 2 ÷ 5 MHz | Bez punktacji |  |
| 2) | Kąt widzenia [x0] | ≥ 700 | Bez punktacji |  |
| 3) | Wybór częstotliwości w B-mode [N] | ≥ 3 | Bez punktacji |  |
| 4) | Wybór częstotliwości w THI [N] | ≥ 5 | Bez punktacji |  |
| 5) | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | Bez punktacji |  |
| 6) | Promień krzywizny czoła | <R60 | Bez punktacji |  |
| 7.3. | Convex do badań prenatalnych i badań położniczych | Podać model |  |  |
| 1) | Wybierane częstotliwości pracy [MHz] | ≥ 3 ÷ 8 MHz | Bez punktacji |  |
| 2) | Kąt widzenia [x0] | ≥ 650 | Bez punktacji |  |
| 3) | Wybór częstotliwości w B-mode [N] | ≥ 3 | Bez punktacji |  |
| 4) | Wybór częstotliwości w THI [N] | ≥ 5 | Bez punktacji |  |
| 5) | Promień krzywizny czoła | >R35 | Bez punktacji |  |
| 6) | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | Bez punktacji |  |
| 7.4. | Głowica objętościowa convex do badań ginekologiczno położniczych | Podać model |  |  |
| 1) | Wybierane częstotliwości pracy [MHz] | ≥ 2 ÷ 8 MHz | Bez punktacji |  |
| 2) | Kąt widzenia [x0] | ≥ 65 x900 | Bez punktacji |  |
| 3) | Wybór częstotliwości w B-mode [N] | ≥ 3 | Bez punktacji |  |
| 4) | Wybór częstotliwości w THI [N] | ≥ 4 | Bez punktacji |  |
| 5) | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | Bez punktacji |  |
| 7.5. | Głowica objętościowa endocavity do badań ginekologiczno położniczych | Podać model |  |  |
| 1) | Wybierane częstotliwości pracy [MHz] | ≥ 3 ÷ 8 MHz | Bez punktacji |  |
| 2) | Kąt widzenia [x0] | ≥ 160x800 | Bez punktacji |  |
| 3) | Wybór częstotliwości w B-mode [N] | ≥ 3 | Bez punktacji |  |
| 4) | Wybór częstotliwości w THI [N] | ≥ 4 | Bez punktacji |  |
| 5) | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | Bez punktacji |  |
| 8. | Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące zaoferowane głowice na okres zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji na urządzenie. Dokument stanowiący podstawę ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu z dniem podpisania umowy. | Tak Podać | Bez punktacji |  |
| 9. | ARCHIWIZACJA |
| 1) | Drukarka termiczna czarno-biała | TAK | Bez punktacji |  |
| 2) | HDD - Twardy Dysk min. 400 GB | TAK | Bez punktacji |  |
| 3) | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | TAK | Bez punktacji |  |
| 4) | Port USB do podłączenia nośnika PENDRIVE | TAK | Bez punktacji |  |
| 5) | Zapisywanie w formatach JPG, AVI, Dicom, Raw Data | TAK | Bez punktacji |  |
| 6) | Oferowany aparat musi być wyposażony w: kartę sieciową ze złączem LAN interfejs USB 2.0 High Speed wyjście cyfrowe DVI wyjście S-VHS. | TAK | Bez punktacji |  |
| 7) | Oprogramowanie do przesyłania danych zgodnych z DICOM 3.0 | TAK | Bez punktacji |  |
| 8) | Oprogramowanie do opisu, archiwizacji i obróbki badań | TAK | Bez punktacji |  |
| 10. | KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM POMIAROWYM |
| 1) | Program do szacowania ryzyka wystąpienia wad genetycznych zgodny z rekomendacją Fetal Medicine Fundation (typu Astraja lub podobny) – komunikacja z aparatem w sieci DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 2) | Stacjonarna stacja do archiwizacji i prezentacji zawierająca: Procesor Intel min. Core i7 lub równoważny Pamięć min. RAM 8 GB Dysk min HDD 1TB Przekątna ekranu min.23 cale Mysz bezprzewodowa, klawiatura. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pixel Złącza : HDMI, USB 2,0 i 3,0, RJ-45, czytnik kart pamięci Łączność: Karta sieciowa 10/100/1000/ System Operacyjny Windows 7/8 Professional PL | TAK | Bez punktacji |  |
| 11. | ERGONOMIA |  |  |  |
| 1) | Mobilny układ jezdny z blokowaniem kół i możliwością jazdy w przód | TAK | Bez punktacji |  |
| 2) | Konsola /Klawiatura alfanumeryczna podświetlana | TAK | Bez punktacji |  |
| 3) | Podświetlane przełączniki funkcyjne z możliwością programowania min. 10 | TAK | Bez punktacji |  |
| 4) | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi z możliwością programowania położenia poszczególnych przycisków, ich wielkości oraz przypisanych funkcji | TAK | Bez punktacji |  |
| 5) | Panel sterowania z regulowaną wysokością na min. 10 cm i z możliwością obracania lewo/prawo | TAK | Bez punktacji |  |
| 6) | Monitor LCD o przekątnej min. 19 cali, umocowany na regulowanym ramieniu umożliwiającym zmianę wysokości, kąta, obrotu, przechyłu i położenia; | TAK | Bez punktacji |  |
| 7) | Uchwyty na głowice z lewej i prawej strony konsoli | TAK | Bez punktacji |  |
| 8) | Zasilanie urządzenia z sieci 230V / 50 Hz ± 10% | TAK | Bez punktacji |  |
| 9) | Pobór mocy urządzenia | ≤ 0,6 kVA | Bez punktacji |  |
| 10) | Wymiary urządzenia [cm] | Podać | Bez punktacji |  |
| 12. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |
| 1) | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopowe. Podać model | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 2) | Możliwość pracy z głowicami Linia i Convex z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać modele. | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 3) | Możliwość rozbudowy o obrazowanie typu fotorealistycznego dostępne na głowicach objętościowych convex, endocavity | TAK | Bez punktacji |  |
| 4) | Hemodynamiczne obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, serce płodu, łożysku itp.), wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 2 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy zaoferowanej głowicy convex i linia, endocavity. Możliwość pokazania kierunku napływu. | TAK Podać typy sond | Bez punktacji |  |
| 5) | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do badania narządów miąższowych (w tarczycy, nerkach, piersiach) z wizualizacją mikrozwapnień techniki inne niż opisane w II.3-8 | TAK /NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 6) | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym Możliwość rozbudowy o zastosowania fuzji obrazów na za sondzie convex, linia, endocavity | TAK /NIE | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |  |
| 7) | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenie ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej bez korzystania z nasadki biopsyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 8) | Możliwość rozbudowy o obrazowanie więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 9) | Możliwość rozbudowy o – elastografię akustyczną SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave na głowicy liniowej i convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |  |
| 10) | Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu SW pozwalające ocenić miejsce najlepsze do wykonania pomiaru. | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 11) | Funkcja elastografii SW działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych i convex | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 12) | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących n dostępne na głowicy convex, liniowej. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 3 minut | TAK | Bez punktacji |  |
| 13) | Możliwość rozbudowy o analizę napływu kontrastu w wybranym obszarze w postaci krzywych czasowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 14) | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK | Bez punktacji |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w kolumnie „Warunek / parametr oferowany - podać”, parametry muszą być podane w jednostkach wskazanych w niniejszej SIWZ wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnach: „warunki/parametry techniczne i funkcjonalne” oraz „wymagania graniczne”.

................................ dn. ............................

(miejsce i data wystawienia)

.............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy