## Sheet1
	208 część zamówienia poz. 1 – 5 Odzież ochronna do izolatora

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: / 1. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC / 2. Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: / 3. Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 / 4. Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) / 5. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych / 6. Posiada właściwości mechaniczne: / 7. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli / 8. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli / 9. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N / 10. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N / 11. Materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) / 12. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. / 13. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) / Konstrukcja kombinezonu: / • Szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone materiałem Tyvek®, aby wzmocnić ochronę. / • Elastyczna pętelka na kciuk wykonana z włókniny Tyvek®. / • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. / • Zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką / Pozostałe informacje: / - kolor materiału: biały / - zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń / - dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL) / - okres przydatności do użycia 5 lat / - dostępny w rozmiarach: S; M; L; XL; XXL; XXXL. Pakowany a'25.		szt.	20
2	Osłona na obuwie / 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) / 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I / 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową / 4. Lamowane szwy / 5. Troki do zawiązania wokół kostki / 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL / 7. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100.		szt.	20
3	Kaptur ochronny / 1. Materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) / 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I / 3. Sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym / 4. Lamowane szwy / 5. Regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy / 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania / 7. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze / 8. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100.		szt.	20
4	Maska w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3) przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania leków cytostatycznych. Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS. Oznaczenie kolorystyczne określające kategorię ochrony maski. Maska spełnia jednocześnie standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005. Potwierdzone certyfikatem. Minimalna skuteczność filtra 98%.		szt.	20
5	Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat. II ŚOI, wymagane certyfikaty i zgodność z Dyrektywą 89/686/EEC. Gogle można dekontaminować/myć, szybka acetatowa, pasek neoprenowy, nieparujące, lekkie, wytrzymałe. Kategoria UE Środki ochrony osobistej: Klasa 2. Normy : EN166		szt.	2
	Ogółem wartość netto i brutto

	209 część zamówienia poz. 1 – 4 Utensylia do codziennej pracy w izolatorze

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Jednorazowego użytku diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, w odcieniu fioletowym, elastyczne, cienkie, grubość na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja potwierdzająca poziom kontroli jakości- G1. Jako wyrób medyczny klasy I - rękawice zgodne z EN 455-1, -2, -3, -4, potwierdzone przez producenta. Jako środek ochrony osobistej kategorii III - rękawice przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 dla min. 3 substancji z listy zawartej w normie EN 374-1 jako Załącznik A, oraz dla używanych w szpitalu w środkach dezynfekcyjnych podstawowych substancji chemicznych - aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 3%, kwas nadoctowy 0,4% i chlorek benzalkoniowy 10%, z czasem przenikania przynajmniej 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie informacją na opakowaniu. Przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rękawice produkowane bez użycia ZMBT - oświadczenie producenta o niewykorzystywaniu ZMBT (merkaptobenzotiazoli cynku) przy produkcji rękawic. Temperatura przechowywania do 40°C. Siła zrywania przed i po starzeniu min. 6 N (≥6N). (Pakowane po 200 sztuk).		op.	20
2	Rękawice maratonowe – 8 godzin pracy bez rozerwania, syntetyczna kompozycja polimerów, lekami CMR (cytostatykami) i czynnikami biologicznymi. Sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej. Potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL=1.5 (test wodny) Idealne do produkcji cytostatyków według definicji. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Odpowiednie do pracy w pomieszczeniach typu „cleanroom” ISO klasy 5 do EN ISO 14644-1:1999. Wersja sterylna opakowanie typu folia/folia, chroniąca przed wilgocią. Ochrona przeciwwirusowa zgodna z normą ASTM F 1671. Materiał: Specjalna mieszanka nitrylu. Wersja sterylna. Bez alergenów. Wysoka odporność na wiele chemikaliów. Długie 300 mm. Testowane na min 15 cytostatykach. Dostępny system dozowania wykonany ze stali nierdzewnej. Rozmiary: XS (6); S(7); M(8); L(9); XL(10).		para	2000
3	Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 420x260mm, sterylna. Pakowana a'50.		szt.	150
4	Bezpyłowa sterylna ścierka do czyszczenia powierzchni, kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70%, rozmiar 40x30cm. Pakowana a'2szt.		szt.	50
	Ogółem wartość netto i brutto

	210 część zamówienia poz. 1 – 3 Osłona na rozcieńczenia światłoczułe

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Osłona flakonu lub worka o poj. 100ml - 250ml, Rozmiar: 12x21cm ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym		szt.	500
2	Osłona flakonu lub worka o poj. 500ml - 1000ml; Rozmiar 20x30cm; ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym		szt.	1000
3	Osłona flakonu lub worka o poj. 3000ml; Rozmiar: 30x50cm, ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym		szt.	2000
	Ogółem wartość netto i brutto

	211 część zamówienia poz. 1 – 7 Strzykawki luer – lock
	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi B. Braun. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space BBraun. a’1szt.		szt.	2000
2	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 30ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 1,0ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana a'100.		op.	20
3	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 20ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 1,0ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana a'100.		op.	5
4	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 10/12ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,5ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana a'100.		op.	2
5	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 5ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,2ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana a'100.		op.	3
6	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,1ml; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana a'100.		op.	2
7	Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor żółty/bursztynowy; skalowana co 1ml; pojemność 50ml; wykonana z polipropylenu i bez lateksu; 3 częściowa końcówka luer-lock.		szt.	100
	Ogółem wartość netto i brutto

	212 część zamówienia poz. 1 – 8 Systemy transferowe do cytostatyków

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Przyrząd z filtrem 0,2µm do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek. Produkt bezlateksowy i bez PVC; Filtr powietrza o średnicy porów 0,2 mikrona; Zastawka ze złączeniem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okrez 96 godzin; Objętość napełniania wstępnego: 0,3 ml		szt.	1800
2	Jałowe igły z otworem bocznym typu Pencil Point do pobierania leków z ampułek lub fiolek, aby uniknąć pobrania do strzykawki drobinek szkła, fragmętów korka lub cząstek stałych. Rozmiary: 1,2x30mm, 1,2x40mm. Pakowane a’100.		op.	50
3	Jałowe igły z filtrem do pobierania leków z ampułek lub fiolek, aby uniknąć pobrania do strzykawki drobinek szkła, fragmętów korka lub cząstek stałych. Rozmiary: 1,2x50mm, 1,2x40mm. Pakowane a’100.		op.	10
4	Koreczek ochronny, czerwony do zabezpieczania dostępów luer-lock.		szt.	1000
5	Urządzenie do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki Wymagania: port bezigłowy do połaczeń Luer Lok i Luer Slip, dopasowany przeźroczysty kołnierz mocowany na fiolkę o średnicy 13, i 20mm , z boku płaski pojemnik z miękkim balonem do uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do balonu . Miękki balon pozwalający na umieszczenie dużej ilości fiolek obok siebie. Pojemność balonu 100 ml. Kompatybilne z łącznikiem męskim na strzykawkę. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu i PCV. Do stosowania przez 30 dni i 600 aktywacji.		szt.	100
6	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.		szt.	500
7	Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia).		szt.	400
8	Adapter do transferu leku, dwie końcówki żeńskie Luer Lock: strzykawka – strzykawka.		szt.	100
	Ogółem wartość netto i brutto

	213 część zamówienia poz. 1 – 9 Systemy podaży cytostatyków

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	3800
2	Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	400
3	Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	400
4	Aparat infuzyjny z portem bezigłowym. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; zastawka bezigłową umiejscowioną na drenie pomiędzy kolcem, a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, zastawka umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03ml. Dren o długości 180cm. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	700
5	Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	400
6	Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	200
7	Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	300
8	Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	400
9	Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.		szt.	180
	Ogółem wartość netto i brutto

	214 część zamówienia poz. 1 Igły do portów

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń: / -z przezroczystym drenem o długości min.20cm, z klipsem do przerw w infuzji, bez portu Y. / -z wygodnymi, odpinanymi skrzydełkami, / -z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, / -z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, / -o rozmiarach 19-22G, / -o długościach 16-32mm, / -z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku, / -z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „klikiem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania		szt.	1200
	Ogółem wartość netto i brutto

	215 część zamówienia poz. 1 – 6 Materiały eksploatacyjne do izolatora cz. 1

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	Rękawice neoprenowe, niesterylne, grubość 5/10, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G		para	20
2	Rękawy PE/PVC z elastyczną taśmą uszczelniającą i elastycznym pierścieniem, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G		para	3
3	Nadtlenek wodoru, 35%, 1 litr, 6 butelek zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G		op.	6
4	Zestaw 10 filtrów wstępnych o średnicy 120mm, do izolatora i komory dekontaminacyjnej, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G		zest.	1
5	Zestaw 12 elastycznych pojemników na odpady, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G		zest.	2
6	Zestaw 12 plastikowych rękawów do pakowania gotowych produktów, wykonane z PE, długość 5m, radiosterylizowane, Anty-UV, zgodne z izolatorem JCE Biotechnology N500-4G		zest.	1
	Ogółem wartość netto i brutto

	216 część zamówienia poz. 1 Materiały eksploatacyjne do izolatora cz. 2

	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT	Kwota	Wartość / Brutto
1	1000 radiosterylizowanych plastikowych torebek z zamknięciem GRIP (strunowe), rozmiar 200mm x 500 mm x 60mm lub zbliżony		op.	6
	Ogółem wartość netto i brutto

217 część zamówienia poz. 1 – 2 PŁYNY INFUZYJNE - BUTELKA STOJĄCA Z DWOMA JAŁOWYMI PORTAMI

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT / % Kwota		Wartość / Brutto
1	Płyn wieloelektrolitowy a 500 ml		Fl.	42927
2	Płyn wieloelektrolitowy a 1000 ml		Fl.	3420
	Ogółem wartość netto i brutto :

218 część zamówienia poz. 1 PŁYNY INFUZYJNE

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT / % Kwota		Wartość / Brutto
1	Płyn pediatryczny wyrównawczy 250ml		fl	953
	Ogółem wartość netto i brutto :

219 część zamówienia poz. 1 LEK

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu / Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta / Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Podatek VAT / % Kwota		Wartość / Brutto
1	Lamivudine 0,1 g x 28 tabl.		op	17
	Ogółem wartość netto i brutto :