MSS-TZP-ZPP-26-13/19                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

- Aparat do oznaczenia ACT (Aparat do badania krzepliwości krwi pełnej)– 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana - warunek graniczny | Punktacja w kryterium jakość (parametry techniczne) | Parametr oferowany/ Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry lub wpisze TAK albo NIE, stosownie do wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka główna | Tak |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Rok produkcji min. 2020. | Tak |  |  |
|  | Aparat do badania krzepliwości krwi pełnej | Tak |  |  |
|  | Oznaczanie przez aparat parametrów : aktywowany czas krzepnięcia ( ACT), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji ( APTT), czas protrombinowy ( PT), | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania innych parametrów ( bez konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych). | Tak |  |  |
|  | Urządzenie przenośne, do użytku przy łóżku pacjenta | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania dla krwi pełnej i krwi z cytrynianem | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego odczytywania nazwy testu i daty | Tak |  |  |
|  | Urządzenie powinno pracować w oparciu o jednorazowe kuwety dedykowane dla danego testu | Tak |  |  |
|  | Automatyczne opatrywanie datą i godziną wykonanych testów ( udanych i nieudanych) | Tak |  |  |
|  | Czas uzyskania wyniku do 10 min | Tak | Tak min 6-10 min - 0 pkt. 1-5 min – 2 pkt. |  |
|  | Aparat jedno lub dwukomorowy z dołączonym testowym czytnikiem kodów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przechowywania i drukowania wyników badań i testów pacjenta | Tak | Drukowanie bezpośrednie -3 pkt Drukowanie przez komputer (drukarka niezawarta w zestawie)– 0 pkt |  |
|  | Automatyczny system autokontroli aparatu bez konieczności okresowego zakupu dodatkowych kart kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie dające możliwość tworzenia raportów dla poszczególnego pacjenta przy wykorzystaniu komputera osobistego z zainstalowanym systemem Windows. | Tak |  |  |
| 14 | Wyświetlacz (podświetlany) umożliwiający odczytywanie danych przy słabym lub braku oświetlenia | Tak |  |  |
|  | Aparat z możliwością pracy przy zasilniu sieciowym i akumulatorowym | Tak |  |  |
|  | Alarmowanie użytkownika o niskim stanie akumulatora | Tak |  |  |
|  | Szkolenie dla 10 osób z obłsługi aparatu wraz z dostarczeniem niezbędnego osprzętu. | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie osprzętu niezbędnego do wykonania 20 badań ACT | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.3) zakończone wydaniem certyfikatu, | Tak /podać |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |  |

Wartości podane w rubryce " Wartość wymagana  - warunki graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Aparat ultrasonograficzny- 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana - warunek graniczny | Punktacja w kryterium jakość (parametry techniczne) | Parametr oferowany/ Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry lub wpisze TAK albo NIE, stosownie do wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka główna | Tak |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Data wprowadzenia na rynek (nie wersja, nie rewizja) nie wcześniej niż 2018. Rok produkcji min. 2020. | Tak |  |  |
| 2 | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |  |
| 3 | Przetwornik cyfrowy | Tak Min. 12-bitowy | Od 0-12bit-0 Pkt Powyżej 13 bitów – 5 pkt |  |
|  | Zakres obsługiwanych częstotliwości głowic [MHz] | Tak co najmniej 1,0 – 17,0 MHz | Górna wartość ≤17,5 MHz – 0 pkt. Powyżej 17,56MHz – 5 pkt. |  |
|  | Masa aparatu | Tak Max. 130 kg |  |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów przetwarzania Tx/Rx | Tak Min. 192 |  |  |
|  | Liczba aktywnych, niezależnych i tożsamych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Tak Min.4 |  |  |
|  | Monitor z matrycą typu OLED wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Tak Min. 21’’ | ≤21” - 0 pkt. >23” – 1 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni+ regulacja góra/dół min 10cm | Tak |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. | Tak |  |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania z regulacją wysokości | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany dysk/dyski SSD | Tak Łącznie min. 900 GB |  |  |
|  | Aparatu ultrasonograficzny wyposażony w dotykowy ekran Full HD do obsługi aparatu o przekątnej min.13 cali | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu dotykowego. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna . | Tak |  |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak |  |  |
|  | Dedykowany, wyposażony w zewnętrzny lub z zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max. 30 sek. | Tak |  |  |
|  | Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG. | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu włączonego systemu | Tak Max. 39 dB | >39 dB – 0 pkt ≤ 39 dB – 10 pkt. |  |
|  | Porty USB 3.0 | Tak |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny wyposażonego w obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Tak -40 pkt Nie-0 pkt |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny wyposażonego w złącza głowic bezpinowych | Tak |  |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | min. 40 cm |  |  |
|  | Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym min 8 x | Tak |  |  |
|  | Zapis sekwencji filmowej (CINE) | Tak Min. 300 sekund |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej parametry Dopplera pulsacyjnego (min. skala i linia bazowa) po naciśnięciu przycisku zamrożenia („freeze”) lub w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) min 5 Kątów | Tak |  |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (typu speckle reduction lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak |  |  |
|  | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych 8 suwaków. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
|  | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” lub zgodnie z nomenklatura producenta | Tak |  |  |
| III | Tryb M | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny tryb M | Tak |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie mierzona prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Tak Min. 1500 cm/s |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Tak Od max. 1 do min. 20 mm |  |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [(] | Tak Min. 0( - +/- 88( |  |  |
| V | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Tak Min. 2100 cm/s |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG | Tak |  |  |
| VI | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |  |
| VII | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |  |
| VIII | Tryb obrazowania tkanek Dopplerowską metodą fali impulsowej | Tak |  |  |
| IX | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| X | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |  |
| XI | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |  |
| XII | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min badania.: - brzuszne - małe narządy - naczyniowe | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: - badania kardiologiczne | Tak |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |  |
| XIII | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa matrycowa do badań dopplerowskich i małych narządów lub szerokopasmowa | Tak Podać typ |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak min. 3 MHz – min. 9,5 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Tak Min. 320 |  |  |
|  | Długość czoła głowicy | Tak 40 mm (+/-2 mm) |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |
| XIV | Głowica wieloczęstotliwościowa do badań transkranialnych i kardiologicznych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” | Podać typ |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak min. 1,1 MHz – min. 4,6 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 90 |  |  |
| XV | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii typu „single crystal” lub zgodnej z nomenklatura producenta | Tak Podać typ |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak min 1,0 -5,7 MHz |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [(] | Tak Min. 71( |  |  |
|  | Liczba elementów | Tak Min. 170 |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |  |
| XVI | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | Tak |  |  |
|  | Tryb obrazowania Fuzja obrazów. Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego. Metody dopasowywania obrazów min: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna | Tak/Nie | Nie-0 pkt Tak- 10 pkt |  |
|  | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Nie-0 pkt Tak- 10 pkt |  |
|  | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s. Możliwość wykonywania pomiarów na głębokości min. 10 cm | Tak/Nie | Nie-0 pkt Tak- 5 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej oceny mięśnia sercowego i mechaniki jego ruchów. | Tak/Nie | Nie-0 pkt Tak- 5 pkt |  |
|  | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | Tak/NIe | Nie-0 pkt Tak- 5 pkt |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.3) zakończone wydaniem certyfikatu, | Tak /podać |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |

Wartości podane w rubryce " Wartość wymagana  - warunki graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Lampa do angiografu wraz z oprogramowaniem kompatybilnym ze wskazanym przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka  z funkcjonującym angiografem- 1 szt.

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana - warunek graniczny | Punktacja w kryterium jakość (parametry techniczne) | Parametr oferowany/ Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry lub wpisze TAK albo NIE, stosownie do wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rozbudowa aparatu angiograficznego INFX-8000C/ED sn.EDC11X2006 do funkcjonalności umożliwiających wykonywanie trombektomii mechanicznej |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszej dostępnej dla tego urządzenia wersji oprogramowania |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszej dostępnej dla tego urządzenia wersji oprogramowania potwierdzona oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie polski | 1 kpl | Oświadczenie producenta- 10 pkt Oświadczenie autoryzowanego dystrybutora na terenie polski- 0pkt |  |
|  | Dostosowanie poprzez wymianę monitorów obrazowych struktur neurologicznych |
|  | Wymiana wraz z instalacją na fabrycznie nowe monitów obrazowych. Minimalne wymagania: - kompatybilność z posiadanym aparatem - rozdzielczość / jasność o wartościach min jak zainstalowane monitory - złącza / interfejs dostosowany do interfejsu obrazowego aparatu | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Dostosowanie wydajności toru akwizycji do obrazowania struktur neurologicznych |
|  | Wymiana lampy rtg na fabrycznie nową dedykowaną do posiadanego aparatu wraz z chłodnica glikolu i wszystkimi niezbędnymi i przewidzianymi przez producenta kalibracjami i testami oraz modyfikacjami | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Wymiana kolimatora na fabrycznie nowy dedykowany do posiadanego aparatu wraz z wszystkimi niezbędnymi i przewidzianymi przez producenta kalibracjami i testami oraz modyfikacjami | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Dostosowanie interfejsu do zabiegów struktur neurologicznych |
|  | Wymiana z integracją pulpitu sterującego mocowanego do stołu na fabrycznie nową dedykowaną do posiadanego aparatu o min funkcjonalnościach: - starowanie wszystkimi ruchami aparatu - sterowanie systemem akwizycji i przetwarzania danych - pełna kompatybilność z posiadanym aparatem - min 4 pola o programowanej funkcjonalności wraz z wymiennymi piktogramami | 1 kpl | < 6 pól o programowanej funkcjonalności wraz z wymiennymi piktogramami- 0 pkt ≥ 6 pól programowanej funkcjonalności wraz z wymiennymi piktogramami- 10 pkt |  |
|  | Rozbudowa o funkcjonalność podglądu w sali zabiegowej obrazów referencyjnych innych modalności (min XA/CT/MR/US) |
|  | Rozbudowa lub wymiana posiadanej stacji postrocesingowej angiograficznej aby spełniała poniższe funkcjonalności. | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Min wymagania sprzętowe: - min Intel Xeon 3.6 GHz 2666MHz 6C CPU - min 32GB DDR4 2666 DIMM - min 1 TB 7200 RPM SATA - min Microsoft Windows 10 Professional for Workstation 64-bit edition - min LAN: 1.0 Gbps - monitor o parametrach min: Przekątna 21" Rozdzielczość 1200 x 1600 (3:4) Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) 324,0 x 432,0 mm Rozmiar piksela 0,270 x 0,270 mm Liczba kolorów 10-bitowe kolory (DisplayPort): 1,07 miliarda (max.) Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 175°, 175° Rodzaj podświetlenia LED Jasność 800 cd/m² Rekomendowana jasność do kalibracji 400 cd/m² Kontrast 1400:1 | 1 kpl | Przekątna < 24”- 0 pkt Przekątna ≥ 24”- 10 pkt |  |
|  | Kompatybilność z pracującymi w szpitalu urządzeniami modalności XA, CT, MR | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Funkcje podstawowe min: • Lista badań - Sortowalna i filtrowalna lista wszystkich badań - Dostosowywalna lista badań - Widok miniatur serii wskazuje dostępne serie - Tworzenie specyficznych dla użytkownika filtrów listy roboczej w celu optymalizacji danych wyszukiwanie / wybór użytkowników - Interaktywne miniatury do szybkiego badania / podglądu serii - Uruchom bezpośrednio w przepływie pracy 2D lub 3D na potrzeby badania lub serii - Inteligentny program uruchamiający aplikacje wybiera automatycznie dane pasujące do żądanej aplikacji - Karta Wyniki z widocznymi wynikami, eksport, usuwanie i przegląd • Edytor raportów - Taca slajdów zawierająca migawki, partie i filmy zapisane w oknie przeglądarki - Szybki podgląd migawek, filmów i partii - Wybór wielokrotny do bezpośredniego eksportu DICOM, dodawanie do raportu strona lub usunięcie - Przywracanie migawki - Szablony raportów, w tym raport tekstowy oparty na protokole formaty stron lub obrazów o różnych konfiguracjach - Nagłówek raportu zawierający informacje konfigurowane przez użytkownika - Możliwość dodawania komentarzy i strzałek do zdjęć - Drukowanie raportu na DICOM (tylko na stacji roboczej) lub Drukarki w formacie Postscript, eksportujące do obrazu DICOM archiwizacja, publikowanie na serwerze WWW oprogramowania Vitrea, nagrywanie na dysku CD lub DVD lub eksport do dokumentu MS Word. • Publikowanie danych - Przechwytywanie kluczowych obrazów i partii do eksportu do PACS / EMR - Tworzenie filmów do prezentacji - Eksportuj obrazy w formacie PNG, DICOM i AVI - Drukowanie w systemie Windows® i zwykłym papierze - Pobieranie szczegółowych informacji o obrazie z nagłówka DICOM - Utwórz dysk CD lub DVD za pomocą przeglądarki • Wbudowana instrukcja obsługi dostępna w każdej aplikacji | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | DICOM min: • DICOM 3.0 export • DICOM query/retrieve • DICOM storage as SCU and SCP (receive and push) • DICOM printing • DICOM archival CD/DVD | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Podgląd badań z modalności XA, MR, CT o min funkcjonalności: - Protokół angiografii cyfrowej (DSA) z ustawionymi ustawieniami wizualizacji do oceny 3D naczyń - Łączenie wielu objętości do wyświetlania naczyń, urządzenia i kości - Standardowe narzędzia 3D do pracy z zestawem danych - Segmentacja jednym kliknięciem, z automatyczną granicą linii środkowej i prześwitu, - otwieranie obrazów MIP / MPR | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie obrazów na monitorze na zawieszeniu sufitowym przy angiografie | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Rozbudowa o akcesoria do obrazowania neurologicznego |
|  | W fartuchy mocowane na szynach stołu (z obu stron stołu) | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Uchwyt na ossłonę anestetyczną | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Uchwyt / podłokietnik nad głową | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Wydłużenie teleskopowe szyn bocznych | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym urządzeniem, fabrycznie nowy przycisk ekspozycji z molziwąścią właczenia ekspozycji / fluoroskopii | 1 kpl | Bez oceny |  |
|  | Po modernizacji aparatu zostanie wykonany przegląd techniczny i wystawiony certyfikat sprawności aparatu | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.3) )zakończone wydaniem certyfikatu, | Tak /podać |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |

Wartości podane w rubryce " Wartość wymagana  - warunki graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.