MSS-TZP-ZPP-26-27/20                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| Część 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. |
|  | USG CD |  |  |
| 1. | Producent, model | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020 wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itp.. | TAK |  |
| 3. | Jednostka główna |  |  |
| 4. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2020 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2018 | TAK |  |
| 5. | Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu min 1 – 20 MHz | TAK |  |
| 6. | Dynamika systemu > 300 dB | TAK |  |
| 7. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX min. po 192 | TAK |  |
| 8. | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 3 | TAK |  |
| 9. | Monitor LCD lub OLED, wielkość ekranu min 21’’. Wysoka rozdzielczość | TAK |  |
| 10. | Rozdzielczość monitora LCD lub OLED min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| 11. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD lub OLED: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
| 12. | Monitor umieszczony na min. 2 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |
| 14. | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania, dodatkowo dostępna klawiatura na panelu dotykowym | TAK |  |
| 15. | Ekran dotykowy min. 12 z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | TAK |  |
| 16. | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm | TAK |  |
| 17. | Regulacji panelu sterowania prawo/lewo min. +/- 35 stopni | TAK |  |
| 18. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 300 sekund | TAK |  |
| 19. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK |  |
| 20. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
| 21. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |
| 22. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |
| 23. | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |
| 24. | Wewnętrzny dysk/dyski SDD lub HDD o pojemności min. 900 GB | TAK |  |
| 25. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
| 26. | Poziom hałasu włączonego systemu max 50 dB | TAK |  |
| 27. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
| 28. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
| 29. | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek | TAK |  |
| 30. | Wbudowane w aparat wyjście wideo | TAK |  |
| 31. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
| 32. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |
| 33. | Waga aparatu < 130 kg | TAK |  |
| 34. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 35. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 30 cm | TAK |  |
| 36. | Możliwość regulacji TGC min. 8 suwaków do regulacji | TAK |  |
| 37. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 8 x | TAK |  |
| 38. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 2700 obr/sek | TAK |  |
| 39. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
| 40. | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |
| 41. | Obrazowanie trapezowe – min. +/- 15 stopni | TAK |  |
| 42. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |
| 43. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 44. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. | TAK |  |
| 45. | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK |  |
| 46. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego typu Compound z możliwością wyboru do 3 ustawień sterowania liniami obrazowymi | TAK |  |
| 47. | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe), lub parametr będący na wyposażeniu aparatu, polepszający obrazowanie igły. | TAK |  |
| 48. | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
| 49. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) | TAK |  |
| 50. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
| 51. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
| 52. | Zakres prędkości min. 10 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
| 53. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 -20 mm. | TAK |  |
| 54. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  |
| 55. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
| 56. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – min +/-88 stopni | TAK |  |
| 57. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym lub po naciśnięciu przycisku freeze. | TAK |  |
| 58. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
| 59. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
| 60. | Prędkość odświeżania dla CD min. 140 klatek/sek | TAK |  |
| 61. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |
| 62. | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |
| 63. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy lub automatyczne ustawienie ramki i kąta korekcji) | Tak |  |
| 64. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler | TAK |  |
| 65. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| 66. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | Tak |  |
| 67. | Liczba par kursorów pomiarowych min. 8 | TAK |  |
| 68. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes lub możliwość samodzielnego wykonania pomiaru. | TAK |  |
| 69. | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |
| 70. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. | TAK |  |
| 71. | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 1-5 | TAK |  |
| 72. | Ilość elementów w jednym rzędzie min. 160 | TAK |  |
| 73. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100 stopni | TAK |  |
| 74. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu akustycznej | TAK |  |
| 75. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |
| 76. | Głowica liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub szerokopasmowej lub równoważnej | Podać model |  |
| 78. | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 3-12 | TAK |  |
| 79. | Ilość elementów min. 320 | TAK |  |
| 80. | FOV głowicy – 40 mm +/- 5 mm | TAK |  |
| 81. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 82. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-10 stopni | TAK |  |
| 83. | Głowica sektorowa do badań TCD typu single crystal. | Podać model |  |
| 84. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 1 – 5 MHz | TAK |  |
| 85. | Ilość kryształów w jednej linii min. 80 | TAK |  |
| 86. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni | TAK |  |
| 87. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 88. | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
| 89. | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania Fuzja obrazów. Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego. Metody dopasowywania obrazów min: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna | TAK |  |
| 90. | Na wyposażeniu aparatu moduł kardiologiczny: Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek dla zerowego kąta Tkankowy Doppler spektralny Kolorowy Doppler tkankowy Obrazowanie anatomiczne M-mode | TAK |  |
| 91. | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi | TAK |  |
| 92. | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | TAK |  |

……………., dnia ………………….…                                 ……………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy

MSS-TZP-ZPP-26-27/20                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| Część 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. |
|  | USG małe, przenośne |  |  |
| 1. | JEDNOSTKA GŁÓWNA | TAK |  |
| 2. | Przenośny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020 r. | TAK |  |
| 3. | Waga aparatu max 8kg | TAK, podać |  |
| 4. | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 2,0 - 13,0 MHz | TAK, podać |  |
| 5. | Dynamika systemu powyżej 200dB | TAK, podać |  |
| 6. | Monitor o przekątnej min. 15 cali umożliwiający obsługę aparatu za pomocą dotyku. | TAK, opisać |  |
| 7. | Rozdzielczość monitora Min. 1280 x 800 | TAK, podać |  |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów. | TAK |  |
| 9. | Aparat wyposażony w gładzik obsługujący tzw. gesty umożliwiający intuicyjną obsługę. | TAK |  |
| 10. | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 1000 – Podać | TAK, podać |  |
| 11. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym SSD o pojemności nie mniejszej niż 150GB. | TAK, podać |  |
| 12. | Czas potrzebny na uruchomienie aparatu max. 30 sek. | TAK |  |
| 13. | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” Min. 20 | TAK, |  |
| 14. | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK |  |
| 15. | Moduł łączności bezprzewodowej. | TAK |  |
| 16. | Dedykowany do aparatu wózek wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, - uchwyty na głowice, żel - podłączenie 3 głowic z możliwością ich przełączania z panelu sterowania - możliwość regulacji wysokości min 20 cm, - system dokujący aparat do wózka wraz z zasilaczem | TAK |  |
| 17. | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego min. 50 minut | TAK, podać |  |
| 18. | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie kontrastowej rozdzielczości. | TAK, opisać |  |
| 19. | Funkcja mająca na celu wykrywanie i zapobieganie artefaktom ruchowych w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera. | TAK, opisać |  |
| 20. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | TAK, opisać |  |
| 21. | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków, (min 7 kątów) | TAK, opisać |  |
| 22. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 23. | Częstotliwość odświeżania w trybie B min. 1000 fps. | TAK |  |
| 24. | Zakres ustawiania głębokości penetracji min 2cm do 30cm | TAK |  |
| 25. | Zakres powiększania obrazu min. 10 x | TAK |  |
| 26. | Tryb M-mode | TAK |  |
| 27. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
| 28. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0( kącie korekcji min. +/- 3,5 m/s | TAK podać |  |
| 29. | Regulacja bramki Dopplerowskiej min. od 1 – 20 mm | TAK |  |
| 30. | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej Min. +/-80( | TAK, podać |  |
| 31. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 32. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
| 33. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 34. | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | TAK |  |
| 35. | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  |
| 36. | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |
| 37. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
| 38. | Oprogramowanie min: - medycyna ratunkowa - jama brzuszna - położniczo-ginekologiczne - naczyniowe - małe narządy | TAK |  |
| 39. | Liczba kursorów pomiarowych Min. 4 pary | TAK |  |
| 40. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów. Podać typ i producenta | TAK, opisać |  |
| 41. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika 3(+/-1 MHz)-12 MHz (+/-1 MHz) | TAK |  |
| 42. | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK, podać |  |
| 43. | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK, podać |  |
| 44. | Szerokość matrycy 40 mm ( +/-5%) | TAK |  |
| 45. | Min. liczba elementów 128 | TAK, podać |  |
| 46. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 47. | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |
| 48. | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ głowicy i producenta | TAK, opisać |  |
| 49. | Zakres częstotliwości 1,0(+/- 0,5 MHz) - 6,0 MHz (+/- 1 MHz) | TAK, podać |  |
| 50. | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) – wymienić [MHz] – Podać wartość | TAK, podać |  |
| 51. | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu II harmonicznej | TAK, podać |  |
| 52. | Kąt pola skanowania (widzenia) min 57 stopni | TAK, podać |  |
| 53. | liczba elementów – min. 128 | TAK, podać |  |
| 54. | Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |
| 55. | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych. | TAK |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o moduł DICOM 3.0. | TAK |  |
| 57. | Dedykowana do aparatu osłona panelu sterowania zabezpieczająca przed zabrudzeniami. | TAK |  |
| 58. | Inne wymagania |  |  |
| 59. | Okres gwarancji na cały aparat wraz z głowicami min. 12 miesięcy. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne nieodpłatne. | TAK |  |
| 60. | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
| 61. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta w Polsce (podać). | TAK |  |

……………., dnia ………………….…                           ……………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy