MSS-TZP-ZPP-26-29/20                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tor wizyjny Full HD do obrazowania w 3D |  |  |  |
|  | Doposażenie toru wizyjnego o funkcję 3D |  |  |  |
|  | Monitor operacyjny 3D- 1 szt. |  |  |  |
|  | Monitor umożliwiający obrazowanie w 2D i 3D | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920x1080p, 16:9 | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 31” | TAK | 31”-0 pkt pow. 31”-2 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo min. 2xDVI-D, 2x3G-SDI | TAK |  |  |
|  | Mocowanie VESA | TAK |  |  |
|  | Okulary 3D- 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Nakładki 3D na okulary-2 szt. | TAK |  |  |
|  | Moduł Link 3D do podłączenia wideoendoskopu 3D-1 szt. |  |  |  |
|  | Moduł do podłączenia oferowanego wideoendoskopu 3D | TAK |  |  |
|  | Moduł wyposażony w min. jedno gniazdo typu Link do podłączenia z posiadanym przez Zamawiającego modułem Connect firmy Karl Storz, w zestawie przewód łączący | TAK |  |  |
|  | Sztywny wideoendoskop 3D-1 szt. |  |  |  |
|  | Sztywny wideoendoskop 3D laparaskopowy z dwoma przetwornikami obrazowymi umieszczonymi w końcu dystalnym tubusu, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (FULL HD), kompatybilny z oferowanym modułem | TAK |  |  |
|  | Kąt patrzenia 00 | TAK |  |  |
|  | Średnica tubusu :10-10,5 mm | TAK |  |  |
|  | Długość robocza tubusu:31-32 cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie 2D | TAK |  |  |
|  | Wideoendoskop 3D wyposażony w min. 3 przyciski sterujące funkcjami modułów w tym 2 programowalne | TAK |  |  |
|  | Przyłącze odłączanego światłowodu umieszczone w proksymalnej części rękojeści wideoendoskopu 3D, równolegle do przodu sygnałowego | TAK |  |  |
|  | Przewód sygnałowy łączący wideoendoskop 3D z modułem zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego min. 300 cm | TAK |  |  |
|  | Wideoendoskop 3D wraz z przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalnym 134 oC | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony wideoendoskopu min. CF | TAK |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł.min.250 cm, śr. 4,8 mm-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz druciany do mycia sterylizacji i przechowywania sztywnego wideoendoskopu 3D wraz ze światłowodem-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Tor wizyjnego 4K z obrazowaniem ICG |  |  |  |
|  | Doposażenie toru wizyjnego o funkcję 4K ICG |  |  |  |
|  | Monitor operacyjny 4K-1 szt. |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 31” | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo min. 1x DisplayPort, 2x DVI-D, 1x 12G-SDI, 1x 3G-SDI | TAK |  |  |
|  | Mocowanie typu VESA | TAK |  |  |
|  | Moduł Link 4K do podłączenia głowicy kamery 4K -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Moduł do podłączenia oferowanej głowicy 4K | TAK |  |  |
|  | Moduł wyposażony w min. jedno gniazdo typu Link do połączenia z posiadanym przez Zamawiającego modułem Connect firmy Karl Storz, w zestawie przewód łączący | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery 4K-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym modułem 4K | TAK |  |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej(ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami modułów w tym 2 programowalne | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący |  |  |  |
|  | Moduł łączący umożliwiający podłączenie oferowanego modułu 4K i połączenie z posiadanym posiadanym przez Zamawiającego modułem link H3-Z firmy Karl Storz | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony w min. 3 gniazda do podłączenia modułów Link | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka , włącznik nożny | TAK |  |  |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim modułu łączącego | TAK | 1 gniazdo USB-0 pkt. pow. 1 gniazda USB -10 pkt. |  |
|  | Funkcje modułu łączącego i podłączonych do niego modułów Link dostępne poprzez menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Poruszanie się po menu obsługowym przy pomocy przycisków głowicy kamery i zewnętrznej klawiatury w przypadku obsługi ze strefy „brudnej” pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | W zestawie zewnętrzna , silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgoda z MDD 93/42/EWG | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchomienie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |  |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchomienie zapisu poprzez menu obsługowe wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |  |
|  | Zapis filmów w formacie: : MPEG4 | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop)pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony w zintegrowany gniazdo do komunikacji z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem CO2 Endoflator w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe | TAK |  |  |
|  | Moduł łączący wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |  |
|  | Funkcja jedoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK-10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180o | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min.4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej modułu profili użytkowników. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
|  | Funkcja importu/eksportu profili użytkowników z/do pamięci PenDrive | TAK |  |  |
|  | Optyki |  |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr.10 mm, dł. 290-320 mm, kąt patrzenia 0o, autoklawowalna-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr.10 mm, dł. 290-320 mm, kąt patrzenia 30o, autoklawowalna-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta , dł. 250 cm, śr. 4,8-5,0 mm-2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki-2 szt. | TAK |  |  |
|  | Źródła światła LED -1 szt. |  |  |  |
|  | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym modułem łączącym | TAK |  |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy i menu obsługowe modułu łączącego | TAK |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |  |
|  | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: -tryb monochromatyczny- obraz uzyskany z fluorescencji -tryb nałożony (overlay) – obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - tryb mapa intensywności – obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym modułem łączącym w celu realizacji wyświetlenia parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |
|  | Optyka egzoskopowa |  |  |  |
|  | Ramię trzymające, przegubowe, w kształcie litery L,do zamocowania optyki egzoskopowej nad polem operacyjnym, mocowanie do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu egzoskopu- 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Element mocujący ramię do szyny sprzętowej wyposażony w zacisk umożliwiający zamocowanie ramienia trzymającego pod różnym kątem- 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt optyki egzoskopowej z niezależnie blokowanym przegubem kulowym, wyposażony w łącznik do szybkiego zamocowania do ramienia trzymającego. Blokowanie przegubu kulowego realizowane poprzez dedykowane pokrętło na uchwycie -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Cylinder obejmujący tubus optyki egzoskopowej, otwierany, umożliwiający zamocowanie optyki w uchwycie za tubus, zapewniający możliwość ruch osiowego i rotacyjnego optyki egzoskopowej – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka egzoskopowa do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), wyposażona w 2 iluminatory soczewkowe w części dystalnej optyki, z okularem do kamery endoskopowej; autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 -5,0 mm-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Instrumenty laparoskopowe |  |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa , śr. 10mm, dł. 290-320mm kąt patrzenia 0o , autoklawowalna-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 5mm, dł. 290-320mm, kąt patrzenia 0o, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 5 mm, dł. 290-320mm, kąt patrzenia 30o, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250cm, śr. 4,8-5,0mm-2 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360o, rozbieralne na 3 części: - uchwyt:plasikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, -wkład roboczy: ostrza zakrzywione typu Metzenbaum, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360o, rozbieralne na 3 części: - uchwyt:plasikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, -wkład roboczy: ostrza zakrzywione ząbkowe, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjno – preparacyjna , haczykowa, kształt L ,monopolarna, śr. 5 mm, dł.36 cm-4 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt ssąco – płuczący pistoletowy przystosowany do rurek ssąco- płuczących o śr. 5mm i 10mm, autoklawowalny, wyposażony w centralny kanał roboczy – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, śr. 5 mm, dł.36 cm, kompatybilna z uchwytem ssąco-płuczącym-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360o , rozbieralne na 3 części: -uchwyt:plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, -wkład roboczy: bransze do chwytania jelita, okienkowe, długie, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, chwytające monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360o , rozbieralne na 3 części: -uchwyt:plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, -wkład roboczy: bransze ząbkowe, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Klipsownica laparoskopowa, śr. 10mm, dł. 36 cm, obrotowa, rozbieralna na 3 części: -uchwyt: metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy, -wkład roboczy do tytanowych klipsów średniodużych - tubusz przyłączem do przepłukiwania podczas mycia -2 szt. | TAK |  |  |
|  | Klipsy tytanowe, rozm. średnio-duży, opakowanie 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne- 2 opk. | TAK |  |  |
|  | Klipsownica automatyczna-2 szt. | TAK |  |  |
|  | Klipsy średnio-duże do klipsownicy automatycznej -2 opk. | TAK |  |  |
|  | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. min. 300 cm – 1 szt. | TAK | 300 cm- 0 pkt 301 cm – 450 cm – 2 pkt |  |
|  | ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI |  |  |  |
|  | Przenośny, wielofunkcyjny monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji – 1 zestaw | TAK |  |  |
|  | Przenośny monitor umożliwiający podłączenie różnych typów przyrządów do wideointubacji w tym: giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego -wideolaryngoskopu wielorazowego -wideolaryngoskopu z jednorazowymi łyżkami -wideoprowadnicy intubacyjnej -głowicy kamery do giętkich fiberoskopów intubacyjnych | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej ekranu min.6,5” | TAK | Przekątna ekranu: 6,5” -0 pkt. pow.6,5”-5 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość monitora min .128 x 800 pikseli | TAK |  |  |
|  | Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |  |
|  | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski umieszczone z boku ekranu | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w min.2 gniazda do jednoczesnego podłączenia min.2 przyrządów do wideointubacji w celu zapewnienia szybkiego dostępu do różnych przyrządów intubacyjnych | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej (jpg) i filmu wideo (mpeg4) | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |  |
|  | Funkcja transferu danych z karty SD do pamięci PenDrive | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK |  |  |
|  | Gniazdo karty SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | TAK |  |  |
|  | Współczynnik ochrony min. IP54 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję balansu bieli | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolory, kontrast | TAK |  |  |
|  | Uruchomienie zapisu zdjęcia i filmów wideo przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści wideoendoskopu intubacyjnego | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez mocowanie VESA, uchwyt VESA w zestawie | TAK |  |  |
|  | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230V / 50Hz, zasilacz sieciowy w zestawie | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny | TAK |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |  |
|  | Stojak na kółkach – 1 szt. |  |  |  |
|  | Stojak na kółkach z poziomym drążkiem do zamocowania monitora | TAK |  |  |
|  | Giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Giętki wideoendoskop kompatybilny z przenośnym, wielofunkcyjnym monitorem do podłączenia przyrządów do wideointubacji | TAK |  |  |
|  | Wideoendoskop wykorzystujący przetwornik obrazowy w technologii CMOS | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie w technologii LED zintegrowane w wideoendoskopie | TAK |  |  |
|  | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min.3 przyciski do uruchomienia w monitorze zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej sondy wziernikowej 5,5 mm (+-2 mm) | TAK |  |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140o/140o (góra/dół) przy pomocy dźwigni umieszczonej na rękojeści | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia min. 100o | TAK |  |  |
|  | Długość robocza 65 cm (+-1 cm) | TAK |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,1 mm | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane w części proksymalnej wideoendoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |  |
|  | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |  |
|  | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów, wyposażone w gumową zatyczkę | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany przewód sygnałowy łączący z wielofunkcyjnym monitorem | TAK |  |  |
|  | W zestawie: -miernik szczelności -1 szt. -zawór ssący, jednorazowy- 20 szt. - odłączony uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do zamocowania na stojaku / wózku - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Jednorazowe tuby zabezpieczające wideoendoskop, kompatybilne z uchwytem, pakowane po 10 szt.- 1 op. | TAK |  |  |
|  | Wideoprowadnica intubacyjna – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Wideoprowadnica intubacyjna o sztywnym tubusie z odginaną końcówką dystalną kompatybilna z przenośnym, wielofunkcyjnym monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji | TAK |  |  |
|  | Wideoprowadnica wykorzystująca przetwornik obrazowy w technologii CMOS | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie w technologii LED zintegrowane w wideoprowadnicy | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej wideoprowadnicy 5,5 mm (+- 0,5 mm) | TAK |  |  |
|  | Aktywne wygięcie końcówki dystalnej do góry min. 60o przy pomocy dźwigni umieszczonej na rękojeści | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia min. 100o | TAK |  |  |
|  | Długość robocza min. 40 cm. | TAK |  |  |
|  | Rękojeść wideoprowadnicy wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów wideo (krótkie i długie wciśnięcie przycisku) w monitorze | TAK |  |  |
|  | Rękojeść wideoprowadnicy wyposażona w interfejs do połączenia z monitorem poprzez odłączany przewód, przewód w zestawie | TAK |  |  |
|  | Możliwość przymocowania dedykowanego monitora bezpośrednio na rękojeści wideoprowadnicy | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | W zestawie; -tester szczelność – 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych z przyłączem do insuflacji O2 – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania wideoprowadnicy – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do zamocowania na stojaku / wózku -1 szt. | TAK |  |  |

1 szt. w rozumieniu 1 kpl. (1 zestaw)

……………., dnia ………………….…                           ……………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy